診療用エックス線装置備付届

年　　月　　日

いわき市長　様

住所

届出者　氏名　　　　　　　　○印

電話番号

注意　□のある欄は、該当する箇所にレ印を付けてください。

| 施設 | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  | 電話番号 |  |  |
| 従事者 | 氏名 |  |  |  |  |
|  | 職種 |  |  |  |  |
|  | 経歴 |  |  |  |  |
|  | 免許番号 |  | 第 号 |  |  |
| 診療用エックス線装置に関する事項 | 製作者名 |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |
|  | 台数 |  |  |  |  |
|  | エックス線高電圧発生装置の定格 出力 | 連続 | ｋＶｐ ｍＡ |  |  |
|  |  | 短時間 | ｋＶｐ ｍＡ ｓｅｃ |  |  |
|  |  | 蓄放式 | ｋＶ μＦ |  |  |
|  | エックス線管型式 |  |  |  |  |
|  | 用途 |  | □一般撮影（□直接□間接）□透視 □断層撮影 □ＣＴ □乳房撮影 □位置決定用 □移動用 □歯科用（□デンタル□パノラマ）□その他（ ） |  |  |
|  |  | 定格管電圧50キロ ボルト以下の治療用エックス線装置 |  | 装置の接触可能表面から５センチメートルの距離において、空気カーマ率1.0ミリグレイ／時 | □以下 □超える |
|  |  | 定格管電圧50キロ ボルトを超える治療用エックス線装置 |  | エックス線管焦点から１メートルの距離において、空気カーマ率10ミリグレイ／時 | □以下 □超える |
|  | エックス |  |  | 装置の接触可能表面から５セン |  |

|  | 線管の容器及び照射筒の利用線以外のエックス線量 |  |  | チメートルの距離において、空気カーマ率300ミリグレイ／時 | □以下 □超える |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 定格管電圧125 キロボルト以下の 口内法撮影用 エックス線装置 |  | エックス線管焦点から１メートルの距離において、空気カーマ率0.25ミリグレイ／時 | □以下 □超える |
|  |  | 上記以外の エックス線装置 |  | エックス線管焦点から１メートルの距離において、空気カーマ率1.0ミリグレイ／時 | □以下 □超える |
|  |  | コンデンサ式 エックス線高電圧 装置（充電状態／ 照射時以外） |  | 装置の接触可能表面から５センチメートルの距離において、空気カーマ率20マイクログレイ／時 | □以下 □超える |
|  | 附加 ろ過板 (総ろ過) | 定格管電圧70 キロボルト以下の 口内法撮影用 エックス線装置 |  | アルミニウム当量1.5ミリメートル | □以上 □未満 |
|  |  | 定格管電圧50 キロボルト以下の 乳房撮影用 エックス線装置 |  | アルミニウム当量0.5ミリメートル | □以上 □未満 |
|  |  |  |  | アルミニウム当量0.03ミリメートル | □以上 □未満 |
|  |  | 輸血用血液照射 エックス線装置及び 上記以外の エックス線装置 |  | アルミニウム当量2.5ミリメートル | □以上 □未満 |
| エックス線障害の防止に関する |  | 透視中の患者への 入射線量率 |  | 患者の入射面の利用線すいの中心における空気カーマ率50ミリグレイ／分（高線量率透視制御を備えた装置では、125ミリグレイ／分） | □以下 □超える |
|  |  | 透視時間積算機能かつ一定時間経過時の警告音等発生機能付きのタイマー |  |  | □有 □無 |
|  | 透視用エックス線装置 | エックス線管焦点皮膚間距離が30センチメートル以上になるような装置又は当該距離未満での照射防止インターロック（手術中の場合は、当該距離が20センチメートル以上） |  |  | □有 □無 |
|  |  | 利用するエックス線管焦点受像機間距離において、受像面を超えないようなエックス線照射野の絞り装置 |  |  | □有 □無 |
|  |  | 受像面を超えるエックス線照射野の場合 | 受像面が円形でエックス線照射野が距計の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさ |  | □超える □超えない |
|  |  |  |  | 交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセント | □超える □超えない |
|  |  |  | 交点間 距離 | 交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセント | □超える □超えない |

| 構造及び予防措置の概要 |  | 利用線すい中の蛍光板等の受像器を通過したエックス線 |  | 受像器接触可能表面から10センチメートルの距離において、空気カーマ率150マイクログレイ／時 | □以下 □超える |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大受像面を3.0センチメートルを超える部分を通過したエックス線 |  | 当該部分の接触可能表面から10センチメートルの距離において、空気カーマ率150マイクログレイ／時 | □以下 □超える |
|  |  | 利用線すい以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段 |  |  | □有 □無 |
|  |  | 利用するエックス線管焦点受像機間距離において、受像面を超えないようなエックス線照射野の絞り装置（ＣＴエックス線装置、口内法撮影用エックス線装置及び乳房撮影用エックス線装置を除く。） |  |  | □有 □無 |
|  |  | 受像面を超えるエックス線照射野の場合 | 受像面が円形でエックス線照射野が距計の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさ |  | □超える □超えない |
|  |  |  | 交点間 距離 | 交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセント | □超える □超えない |
|  |  |  |  | 交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセント | □超える □超えない |
|  |  | 口内法撮影用エックス線装置の照射筒の端における照射野 |  | 直径６センチメートル | □以下 □超える |
|  | 撮影用エックス線装置（胸部集検用間接撮影エックス線装置を除く。） | 乳房撮影用エックス線装置の照射野 | 患者の胸壁に近い患者指示器の縁を超える広がり | ５ミリメートル | □以下 □超える |
|  |  |  | 受像面の縁を超える照射野の広がりの焦点受像器間 距離 | ２パーセント | □以下 □超える |
|  |  | 定格管電圧70キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離15センチメートル | □以上 □未満 |
|  |  | 定格管電圧70キロ ボルトを超える 口内法撮影用 エックス線装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離20センチメートル | □以上 □未満 |
|  |  | 歯科用パノラマ 断層撮影装置 |  | エックス線管焦点皮膚間距離15センチメートル | □以上 □未満 |
|  |  | 移動型及び携帯型 |  | エックス線管焦点皮膚間距離20 | □以上 |

|  |  | エックス線装置 |  |  |  | センチメートル |  | □未満 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＣＴエックス線装置 |  |  |  | エックス線管焦点皮膚間距離15センチメートル |  | □以上 □未満 |
|  |  | 乳房撮影用エックス線装置（拡大撮影を行う場合に限る。） |  |  |  | エックス線管焦点皮膚間距離20センチメートル |  | □以上 □未満 |
|  |  | 上記以外のエックス線装置（拡大撮影を行う場合及び骨塩 定量分析エックス 線装置を除く。） |  |  |  | エックス線管焦点皮膚間距離45センチメートル |  | □以上 □未満 |
|  |  | 移動型及び携帯型 並びに使用する エックス線装置 |  |  |  | エックス線管焦点及び患者から２メートル以上離れた位置において操作できる構造 |  | □有 □無 |
|  | 胸部集検用間接撮影エックス線装置 | 利用線すいが角錐型、かつ利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようなエックス線照射野の絞り装置 |  |  |  |  |  | □有 □無 |
|  |  | 受像面を超えるエックス線照射野の場合 |  |  | 交点間 距離 | 交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセント |  | □超える □超えない |
|  |  |  |  |  |  | 交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセント |  | □超える □超えない |
|  |  | 受像器 の１次 防護しゃへい体 |  |  | 装置の接触可能表面から10センチメートルの距離において、空気カーマが１ばく射につき1.0マイクログレイ |  |  | □以下 □超える |
|  |  | 被照射体周囲の 箱状しゃへい物 |  |  | しゃへい物から10センチメートルの距離において、空気カーマが１ばく射につき1.0マイクログレイ |  |  | □以下 □超える |
|  |  | 建築物の構造 |  |  |  | □耐火構造 □不燃構造 □その他（ ） |  |  |
|  |  | 診療室の防護物 | 区分 |  |  | 構造 | 材料 | 厚さ（㎝） |
|  | 構造設備の概要 |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の画壁 | 東 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 西 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 南 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 北 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の開口部 |  |  | □有（用途 ） □無 |  |  |
|  |  |  | 診療室外側の実効線量が１ミリシーベルト／週以下となる装置 |  |  | □有 □無 |  |  |

|  |  |  | 操作室 | □有 □無（理由 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 診療室の標識 | □有 □無 |
| エックス線診療障害の防止に関する事項 | 予防措置の概要 | エックス線障害の 防止に必要な注意 事項の掲示 |  | □有 □無 |
|  |  | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 | □有 □無 |
|  |  |  | 境界における 実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下 となる措置 | □有 □無 |
|  |  |  | 立入制限措置 | □有 □無 |
|  |  |  | 標識 | □有 □無 |
|  |  | エックス線 使用中の表示 |  | □有 □無 |
|  |  | 敷地内居住区域 及び敷地の境界における実効線量が250マイクロシーベルト／以下となる措置 |  | □有 □無 |
|  |  | 入院患者の被ばく する放射線（診療による被ばくする放射線を除く。）の実効線量が1.3ミリシーベルト／３月以下 となる措置 |  | □有 □無 |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばくする線量が医療法施行規則第30条の27各号の規定による実効線量限度及び等価線量限度を超えないようにするための措置 |  | □有 □無 |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばく防止用 取扱器具 |  | □しゃへい用器具 □遠隔操作器具 □その他（ ） |
|  |  | 放射線診療従事者等の被ばく測定器具 |  | □フィルムバッジ □ポケット線量計 □ＴＬＤ □その他（ ） |

備考　次に掲げる書類を添付してください。

(１)　エックス線診療室の構造設備、隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した平面図及び側面図（診療室図については、50分の１の縮尺のもので、エックス線の照射方向、エックス線管から天井、床及び周囲の画壁外側までの距離、防護物の材料及び厚さ並びに管理区域を設けた場合にあっては、その区域、標識等の位置を記入したもの）

(２)　漏えい線量測定結果記録の写し